**南昌市中心血站一次性使用去白细胞塑料血袋等采购项目**

**市场调研公告**

南昌市中心血站拟对南昌市中心血站一次性使用去白细胞塑料血袋等采购项目进行市场调研，欢迎有意向的供应商参加本项目的需求调查。

**1.调研内容：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **数量** | **单位** | **预算单价（元）** | **预算金额（元）** |
| **1** | 一次性使用去白细胞塑料血袋（T200ml） | 10000 | 套 | 34 | 716200.00 |
| **2** | 一次性使用去白细胞塑料血袋（T300ml） | 10000 | 套 | 34 |
| **3** | 复方甘油溶液 | 50 | 袋 | 124 |

****注：****

****1.采购需求中如有描述不准确或者存在其他问题，可以在调研响应文件中提出。****

****2、此次市场调研不作为最终招标或中标的依据，后续招标事宜请自行关注招标公告。****

**3、调研供应商不满足本采购项目核心参数的，采购人有权将此供应商评定为无效响应。**

****二、报名要求及报名需提供的相关材料：****

（1）近3年参与南昌市中心血站投标的产品制造商或授权的代理商有不诚信行为或不良记录或不严格履行合同的，血站不接受报名；

（2）为方便审核，请把项目名称、报名产品型号、报名产品注册证的注册人名称、注册证编号的情况一览表附在报名文件第一页；

（3）所投所有产品须持有医疗器械注册证，特殊产品除外。医疗器械产品注册证及注册登记表(不作为医疗器械管理的产品请到国家药监局网站查询依据)，并加盖单位公章；提供二、三类医疗器械产品的须具有医疗器械注册证及登记表，提供一类医疗器械产品的须具有产品备案登记凭证；提供在中华人民共和国境内生产的二、三类医疗器械产品，须具有医疗器械生产许可证，一类医疗器械产品的须具有医疗器械生产备案凭证；经营三类医疗器械的须具有医疗器械经营企业许可证，经营二类医疗器械的须具有医疗器械经营企业备案登记凭证；（医疗器械注册人或者生产企业在其住所或者生产地址销售医疗器械，不需提供）；

（4）法定代表人身份证明书或法人授权委托书、身份证的原件及复印件加盖单位公章；

（5）如果投标人所投的耗材不是投标人自己制造的，投标人应得到制造商同意其在本次投标中提供该货物的正式授权书或经销授权书并加盖生产企业公章；对提供材料不真实者予以取消中标资格。

（6）供应商需提供“信用中国”失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的查询结果截图打印，加盖单位公章；

（7）供应商需提供中国政府采购网政府采购严重违法失信行为记录名单查询结果截图打印，加盖单位公章；

（8）《企业法人营业执照》副本复印件加盖单位公章,加盖单位公章；

（9）如生产厂家是中小型企业，供应商需提供厂家中小型企业声明函，加盖单位公章；

（10）如报名产品属于节能产品需提供佐证材料，加盖单位公章；

（11）如报名产品属于环境标志产品需提供佐证材料，加盖单位公章；

（12）供应商须提供企业规模证明材料(中小企业声明函)，加盖单位公章；

（13）具有独立承担民事责任的能力，加盖单位公章；

（14）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，加盖单位公章；

（15）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，加盖单位公章；

（16）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，加盖单位公章；

（17）近三年无重大违法违纪记录、无安全事故证明，加盖单位公章；

（18）符合法律、行政法规规定的其他条件声明函，加盖单位公章；

（19）报名结束后将对报名单位资质进行综合审查，通过资格审核合格后，方可进行市场调研。

（根据《江西省财政厅关于推行政府采购供应商资格信用承诺制的通知》（赣财购〔2023〕8号），决定在南昌市中心血站政府采购领域推行供应商信用承诺制，对参加南昌市中心血站政府采购项目的供应商可以选择承诺制的方式代替以上15-19项资格材料。模版详见附件2。）

报名时要求先邮寄递交相关报名材料进行报名，最终调研时需至现场进行现场交流。

****三、市场调研时需提供的相关材料：****

（1）以上第二项报名需要的所有资料（为方便审核，请把报价表附在标书第一页，其他报名材料按顺序依次附在报价表之后。）

（2）产品的介绍、产品的参数、产品彩页、产品的配置一览表加盖单位公章

（3）响应文件要求一正一副，密封（密封袋上需有公司全称、联系人和联系方式）。

****四、报名时间：****2025年06月12日至2025年06月18日17：00止，过期不予受理。

****六、报名资料邮寄地点：**南昌市中心血站五楼会议室（江西省南昌市西湖区建设西路-建设西路1033号）**

****七、谈判时间：****2025年06月19日上午10:30分

**八、谈判地点：**南昌市中心血站5楼会议室（江西省南昌市西湖区建设西路-建设西路1033号）

****九、联系电话：****0791-86507966（李老师）

**南昌市中心血站一次性采血护理包采购项目采购需求**

**1、一次性使用去白细胞塑料血袋（T-200ml)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **编号** | **项目** | **描述** |
| **1** | **袋体组成** | 4个袋体：1\*200mL主袋（50mLACD-B）+1\*200mL滤后空袋+1\*100mL尾袋（50mLMAP）+1\*100mL转移袋（空袋） |
| **2** | **血袋袋体** | 袋体材料：输血输液用软聚氯乙烯（DEHP增塑）；袋体成型方式：吹塑筒袋袋体外观：半透明，无杂质血袋膜厚度：单层约0.45mm袋体水蒸气透出性能：在指定温湿度条件下（2-6℃；50%RH~60%RH），42d，血袋损耗质量分数不大于2%；在血袋及内容物要求存储条件下，血袋寿命期内（2年），水分损耗不大于5%。 |
| **3** | **采血针** | 材料：医用不锈钢规格：16G超薄壁针管其他：有针帽防护，使用安全 |
| **4** | **导管** | 材料：PVC外观：透明、柔软、不打折管长：采血主管≥95cm，符合GB14232.1要求拉力：承受≥20N拉力，≥15s不产生泄漏管径：3.2\*4.6mm（允许±5%）管壁0.65~0.75mm采血导管与转移导管可带有开关式止液装置 |
| **5** | **标签** | PP材料标签，不会被水浸泡破损，不易腐坏 |
| **6** | **灭菌方式** | 湿热灭菌（高温蒸汽） |
| **7** | **有效期** | 自灭菌之日起≥2年 |
| **8** | **其他性能** | 理化性能及生物性能符合GB14232.1要求 |
| **9** | **抗凝液** | ACD-B可保存全血≥21天原材料来源及成品符合中国药典及国家药品标准规定 |
| **10** | **红细胞保存液** | MAP可保存红细胞≥35天原材料来源及成品符合中国药典及国家药品标准规定 |
| **11** | **去白细胞滤器** | 性能：白细胞残留数不大于2.5\*106/单位；游离血红蛋白变化率不大于5%或小于300mg/L；红细胞回收率不小于85%。滤除条件：血温降至4℃左右或存放时间4h以上为合适滤除条件；2单位全血过滤时间约为5-10min |

**2、一次性使用去白细胞塑料血袋（T-300ml)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **编号** | **项目** | **描述** |
| **1** | **袋体组成** | 4个袋体：1\*300mL主袋（75mLACD-B）+1\*300mL滤后空袋+1\*200mL尾袋（75mLMAP）+1\*200mL转移袋（空袋） |
| **2** | **血袋袋体** | 袋体材料：输血输液用软聚氯乙烯（DEHP增塑）；袋体成型方式：吹塑筒袋袋体外观：半透明，无杂质血袋膜厚度：单层约0.45mm袋体水蒸气透出性能：在指定温湿度条件下（2-6℃；50%RH~60%RH），42d，血袋损耗质量分数不大于2%；在血袋及内容物要求存储条件下，血袋寿命期内（2年），水分损耗不大于5%。 |
| **3** | **采血针** | 材料：医用不锈钢规格：16G超薄壁针管其他：有针帽防护，使用安全 |
| **4** | **导管** | 材料：PVC外观：透明、柔软、不打折管长：采血主管≥95cm，符合GB14232.1要求拉力：承受≥20N拉力，≥15s不产生泄漏管径：3.2\*4.6mm（允许±5%）管壁0.65~0.75mm采血导管与转移导管可带有开关式止液装置 |
| **5** | **标签** | PP材料标签，不会被水浸泡破损，不易腐坏 |
| **6** | **灭菌方式** | 湿热灭菌（高温蒸汽） |
| **7** | **有效期** | 自灭菌之日起≥2年 |
| **8** | **其他性能** | 理化性能及生物性能符合GB14232.1要求 |
| **9** | **抗凝液** | ACD-B可保存全血≥21天原材料来源及成品符合中国药典及国家药品标准规定 |
| **10** | **红细胞保存液** | MAP可保存红细胞≥35天原材料来源及成品符合中国药典及国家药品标准规定 |
| **11** | **去白细胞滤器** | 性能：白细胞残留数不大于2.5\*106/单位；游离血红蛋白变化率不大于5%或小于300mg/L；红细胞回收率不小于85%。滤除条件：血温降至4℃左右或存放时间4h以上为合适滤除条件；2单位全血过滤时间约为5-10min |

**3、复方甘油溶液（160ml）**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **编号** | **项目** | **描述** |
| **1** | **袋体组成** | 1个袋体：1\*200ml复方甘油溶液用塑料软袋（内装160ml复方甘油溶液） |
| **2** | **血袋袋体** | 袋体材料：输血输液用软聚氯乙烯（TOTM增塑）；袋体成型方式：压延成型袋体外观：半透明，无杂质血袋膜厚度：单层0.38～0.44mm |
| **3** | **适应症** | RH阴性血红细胞低温贮存保护剂 |
| **4** | **导管** | 材料：PVC（TOTM增塑）外观：透明、柔软、不打折管长：导管长约17cm，符合GB14232.1要求管径：3.2\*4.6mm（允许±5%）管壁0.65~0.75mm拉力：承受≥20N拉力，≥15s不产生泄漏 |
| **5** | **标签** | PP材料标签，不会被水浸泡破损，不易腐坏 |
| **6** | **灭菌方式** | 湿热灭菌（高温蒸汽） |
| **7** | **有效期** | ≥12个月 |
| **8** | **储存条件** | 密封，在凉暗处保存 |

注：以上需求为采购人最低需求，有任意一项不满足视为无效投标。

**技术偏离表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **调研要求** | **调研响应** | **说明（正/负偏离）** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**注:本次调研技术需求为核心参数，调研供应商不满足本采购项目核心参数的，甲方有权将此供应商评定为无效响应。**

**附件2：**

**江西省政府采购供应商资格信用承诺函**

致(采购人或政府采购代理机构):

单位名称(自然人姓名):

统一社会信用代码(身份证号码):

法定代表人(负责人):

联系地址和电话:

我单位 (本人)自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用等原则，依法诚信经营，并郑重承诺:

 (一)我单位(本人)符合采购文件要求以及《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件:

1.具有独立承担民事责任的能力;

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录;

6.符合法律、行政法规规定的其他条件。

(二)我单位(本人)未被列入严重失信主体名单、失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

我单位(本人)对本承诺函及所承诺事项的真实性、合法性及有效性负责，并已知晓如所作信用承诺不实，可能涉嫌《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第(一)项规定的“提供虚假材料谋取中标、成交”违法情形。经调查属实的，自觉接受政府采购行政监管部门按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条:“处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照;构成犯罪的，依法追究刑事责任。”处理。

 供应商名称(单位公章):

 或自然人(签字):

年 月 日

注:1.我单位(本人)专指参加政府采购活动的供应商(含自然人)。

2.供应商须在投标(响应)文件中按此模板提供承诺函，既未提供前述承诺函又未提供对应事项证明材料的，视为未实质响应招标文件要求，按无效投标(响应)处理。