一次性病毒灭活过滤器参数

| 序号 | 项目 | 标准要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 灭菌方式 | 高压蒸汽灭菌，确保产品的无菌、无致热原反应 |
| 2 | 指示病毒灭活效果 | 指示病毒灭活效果：VSV≥6logTCID₅₀；Sindbis≥6logTCID₅₀ |
| 3 | 血浆总蛋白回收率 | 血浆总蛋白回收率应不小于90% |
| 4 | FⅧ：C回收率 | FⅧ：C回收率应不小于70% |
| 5 | 亚甲蓝残留量 | 亚甲蓝残留量应小于处理前亚甲蓝含量的15.0% |
| 6 | 外观 | 亚甲蓝病毒灭活器材的软管应光洁，无明显机械杂质、异物、扭结。过滤部件、亚甲蓝添加元件外壳应光洁，无明显机械杂质、异物，焊接面应均匀、无气泡。过滤后的血浆在颜色、外观上与正常血浆无太明显的差异。 |
| 7 | 血浆过滤 | 过滤速度快，节省工作时间，过滤时间 在2-4分钟。 |
| 8 | 血浆损耗 | 血浆处理量为1单位的病毒灭活器材，其血浆损失量应不大于12%;血浆处理量大于1单位的病毒灭活器材，其血浆损失量应不大于10%。 |
| 8 | 产品性能 | 投标人提供的产品若与采购单位的医用病毒灭活箱不相匹配，须提供产品匹配的医用病毒灭活箱以确保投标产品正常使用。所投配套灭活设备与产品须经验证，并提供照射效果的检测报告，以达到产品指示灭活效果。（提供一次性使用病毒灭活箱配合用过滤器验证性报告） |
| 9 | 其他 | 其他应符合国家《一次性使用血液及血液成分病毒灭活器材（亚甲蓝病毒灭活器材）》医药行业标准。 |